Найменування замовника:

Комунальне підприємство «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» м.Ковель»

Волинської обласної ради

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41181019

Місцезнаходження замовника:  вул. Богдана Хмельницького,17 м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45002

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,  очікуваної вартості предмета закупівлі:

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 року «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

(за Кодом ДК 021:2015:33150000-6)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями: ID: UA-2022-11-18-013865-a

Обсяги:  11 найменуваннь ( згідно з технічним завданням).

Згідно доповідної записки в.о. медичного директора Любомири Степаненко КП «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» м.Ковель» Волинської обласної ради планує укласти договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, щодо надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Для забезпечення виконання умов договору необхідно придбати дане обладнання  на 2022р.

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

1 720 847,10 грн. –  кошти НСЗУ.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг ринкових цін з допомогою міжнародної комп'ютерної мережі Інтернет, в тому числі, на основі комерційних пропозицій та попередніх укладених договорів.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Код  ДК 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам,  медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською або російською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим,  таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати лист в довільній формі із зазначення адреси сервісного центру.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

6. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

Номенклатура та обсяги закупівлі

| № | Найменування предмету закупівлі або еквівалент | № | Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тренувальний стіл для заняття (за Бобат ) зручним регулюванням висоти за допомогою рукоятки | 1. | 13964 – Стіл для фізіотерапії, без електроживлення | шт | 1 |
| 2. | Реабілітаційний комплекс | 2. | 44231- Механічний тренажер для верхніх кінцівок, з важільним/роликовим блоком | шт | 1 |
| 3. | Вертикалізатор | 3. | 41073 - Параподіум-вертикалізатор | шт | 1 |
| 4. | Клітка для підвісної слінг-терапії та стіл для вправ | 4.1 | 30908 - Пристрій для тренування координації реабілітаційний | шт | 1 |
|  |  | 4.2 | 32264 - Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі | шт | 1 |
| 5. | Апарат багатофункційний з функцією низько інтенсивної лазерної терапії в комплекті з скануючи аплікатором | 5.1 | 60409 – Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мережі. | шт | 1 |
|  |  | 5.2 | 60409 - Аплікатор скануючий для лазеротерапії | шт | 1 |
| 6. | Апарат для комбінованої терапії (ультразвукова терапія,електротерапія, вакуумна терапія) | 6. | 61186 - Система мультимодальної фізіотерапії | шт | 1 |
| 7. | Апарат пресотерапії | 7. | 10969 - Системи змінної компресії вен | шт | 1 |
| 8. | Пояс для підіймання людини, що знаходиться у інвалідному візку | 8. | 40538 - Ремінь/пояс для підйому і переміщення пацієнта | шт | 1 |
| 9. | Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) | 9. | 11629 - Тренажер руки | шт | 1 |
| 10. | Комплекс терапевтичний дзеркальний реабілітаційний | 10. | 30908 – Пристрій для тренування координації реабілітаційний | шт | 1 |
| 11. | Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок настінний | 11. | 34200 –Тренажер для пальців/рук | шт | 1 |

1. Тренувальний стіл для занняття  (за Бобат ) зручним регулюванням висоти за допомогою рукоятки

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

Код НК 024:2019:13964 – Стіл для фізіотерапії, без електроживлення

| № | Характеристика | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку документу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стіл реабілітаційний для терапії широкий. | з ручним регулюванням висоти |  |
| 2. | Довжина поверхні столу | не менше 209 см +-3% |  |
| 3. | Ширина поверхні столу | Не менше 120 см +-3% |  |
| 4. | Мінімальна висота поверхні столу | Не менше 60 см+-3% |  |
| 5. | Максимальна висота поверхні столу | Не менше 95 см +-3% |  |
| 6. | Наявність документу, що запропонований товар відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | надати у складі пропозиції |  |
| 7. | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |  |

2. Реабілітаційний комплекс

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019:44231- Механічний тренажер для верхніх кінцівок, з важільним/роликовим блоком

| № п/п | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс призначений для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок. Реабілітація після травм при захворюваннях нервової системи, опорно-рухового апарату у ревматологічних і кардіологічних хворих, після протезування. На комплексі можуть займатися одночасно 4 пацієнта. Виготовлений зі стальних профільних труб квадратного перерізу з товщиною стінки 2 мм та листового металу захищеного антикорозійним покриттям ( порошкова фарба). Для унеможливлення перекидання під час використання в конструкції виробу повинно бути передбачено закріплення до підлоги. |  |
| 2. | Габаритні розміри: Ширина х Довжина х Висота, мм* не більше : 850*760*1810 |  |
| 3. | Комплекс повинен включати в себе: . 1. Тренажер маятниковий для верхніхкінцівоккистевий; 2. Тренажер ротаційний для верхніхкінцівокмаховий; 3. Тренажер ротаційний для нижніхкінцівокпідлоговий; 4. Тренажер ротаційний для нижніхкінцівокгомілкостопний; 5. Тренажер ротаційний для верхніхкінцівокнастінний; 6.Тренажер «Драбинка для відведення плеча»; 7. Кронштейн з петлею Гліссона; 8. Кронштейн «Вільнірухи»; 9. Тренажер; 10. Тренажер ротаційний для верхніхкінцівоккистевий 11. Тренажер з пружним опором для нижніхкінцівок 12. Тренажер з пружним опором для верхніхкінцівок |  |
| 4. | Гарантійний строк експлуатації – 1 рік з дня придбання користувачем. |  |
| 5. | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення. Строк до якогогарантованобезпечнезастосування – 5 років. |  |
| 6. | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
| 7. | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016. |  |
| 8. | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 9. | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| 10. | Наявність Декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики invitro в обіг (надати копію) |  |
| 11. | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 12. | Рік виготовлення не раніше 2022 р. |  |
| 13. | Фото для прикладу з мережі інтернет: |  |

3. Вертикалізатор

- код ДК 021:2015 - 33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019:41073- Параподіум-вертикалізатор

| № | Технічнівимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінкувідповідного документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вертикалізатор призначений для реабілітації пацієнтів з порушеннями в роботі опорно-рухового апарату, з паралічем нижніх кінцівок і тулуба, що не здатні самостійно стояти |  |
| 2 | В даному вертикалізаторі пацієнт повинен мати можливість знаходитись в положенні: сидіти, стояти |  |
| 3 | Мінімальний зріст пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор не більше 155 см. |  |
| 4 | Максимальний зріст пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор не менше 188 см. |  |
| 5 | Максимальна вага пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор не менше 125 кг. |  |
| 6 | Вертикалізатор повинен бути обладнаний гідравлічним підйомником з рукояткою для самостійного підняття з сидячого у вертикальне положення |  |
| 7 | Вертикалізатор повинен мати можливість зупинити сидіння в будь-якому положенні між сидячим і вертикальним |  |
| 8 | Вертикалізатор повинен мати можливість регулювати глибину сидіння |  |
| 9 | Вертикалізатор повинен бути обладнаний спинкою |  |
| 10 | Вертикалізатор повинен мати можливість регулювати кут нахилу спинки |  |
| 11 | Вертикалізатор повинен бути обладнаний відкидними коліноупорами для зручного переміщення пацієнта в вертикалізатор |  |
| 12 | Вертикалізатор повинен бути обладнаний платформами для стоп, які регулюються по висоті в діапазоні не менше 36-53 см від сидіння |  |
| 13 | Наявність гарантійного листа від виробника або уповноваженого представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни |  |
| 14 | ​Документ, що підтверджує відповідності обладнання, що поставляється, вимогам технічного регламенту згідно Постанови КМУ №753 02.10.2013р. |  |

4.1 Клітка для підвісної слінг-терапії (в комплекті набір аксесуарів)

Код - ДК 021:2015 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

Код - НК 024:2019-30908  Пристрій для тренування координації реабілітаційний– 1 комплект

| № п/п | Вимоги | Значення | Відповідність так/ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій призначений для: | Вправ в підвішеному стані (слінг-терапія) |  |
| 2 | Пристрій може використовуватися для: | Часткового (сегментарного) підвішування або повного підвішування тіла, для розвантаження, а також для тренувань з опором для різних сегментів тіла |  |
| 3 | Пристрій складається з: | 8 сталевих рам з порошковим покриттям, які всередині заповнені стрижнями |  |
| 4 | Розміри: | Ширина: не менше 2000 мм +/- 5% Глибина: не менше 2000 мм +/- 5% Висота: не менше 2000 мм +/- 5% |  |
| 5 | Вага: | Не більше 160 кг +/- 5% |  |
| 6 | Пристрій використовується у реабілітації: | Ортопедичній, неврологічній, ревматологічній реабілітації |  |
| 7 | Мотузка – довжина 1600 мм | Не менше 8 шт. |  |
| 8 | Мотузка – довжина 960 мм | Не менше 6 шт. |  |
| 9 | Мотузка – довжина 5720 мм | Не менше 1 шт. |  |
| 10 | Мотузка – довжина 3750 мм | Не менше 2 шт. |  |
| 11 | Підвіска для передпліччя і гомілки 100 × 420 мм | Не менше 4 шт. |  |
| 12 | Підвіска для стегна і руки 145 X 540 мм | Не менше 4 шт. |  |
| 13 | Підвіска для тазу 230 X 750 мм | Не менше 2 шт. |  |
| 14 | Підвіска для грудної клітини 225 X 675/340 × 100 мм | Не менше 1 шт. |  |
| 15 | Підвіска для голови 150 X 530 мм | Не менше 1 шт. |  |
| 16 | Підвіска для ніг 75 X 610 мм | Не менше 4 шт. |  |
| 17 | Подвійна підвіска з підкладками 160 X 80 мм, ремінь 40 X 1350 мм | Не менше 2 шт. |  |
| 18 | Ремінь для підйому тазу універсальний 1330 × 170 мм | Не менше 1 шт. |  |
| 19 | Фіксатор для стопи | Не менше 1 шт. |  |
| 20 | Гиря м’яка 0.5 кг | Не менше 2 шт. |  |
| 21 | Гиря м’яка 1 кг | Не менше 2 шт. |  |
| 22 | Гиря м’яка 1.5 кг | Не менше 2 шт. |  |
| 23 | Гиря м’яка 2 кг | Не менше 2 шт. |  |
| 24 | Гиря м’яка 2.5 кг | Не менше 2 шт. |  |
| 25 | Гиря м’яка 3 кг | Не менше 1 шт. |  |
| 26 | Гачок S-подібний | Не менше 30 шт. |  |
| 27 | Комплект карабінів для гойдання (4 шт.) та ручки для вправ з мотузкою (2 шт.) | Не менше 1 шт. |  |

4.2  Процедурна  кушетка для фізичної та мануальної терапії

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019: 32264 - Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі

| № п/п | Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Електричний привід | Наявність |  |
|  | Кількість секцій | не менше 3 |  |
|  | Регулювання висоти | від 47 до 101 см +/- 3% |  |
|  | Швидкість двигуна | не менше 6 мм/сек +/- 3% |  |
|  | Механізм електричного регулювання висоти вздовж усього столу | Наявність |  |
|  | Кушетку можна пересувати за допомогою коліщаток | Наявність |  |
|  | Габарити ДхШ, см: | 207 Х 67 см. +/- 3% |  |
| - C | Вантажопідйомність | не менше 150 кг +/- 3% |  |
|  | Електроживлення | 220 В, 50 Гц, +/- 5% |  |
|  | Вологостійкість IPX4 | Наявність |  |

5. Апарат багатофункційний з функцією низько інтенсивної лазерної терапії в комплекті з скануючи аплікатором

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019:60409 – Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мереж

5.1 Апарат для радіотерапії – 1 шт.

| № | Характеристика | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку документу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апаратбагатофункційний з функцією низькоінтенсивноїлазеротерапії(LLLT) |  |  |
| 3. | Сенсорний кольоровий екран | не менше 17,8 см (7") |  |
| 4. | Кількість незалежних каналів | 3 |  |
| 5. | Енциклопедія з описом методики лікування | Наявність |  |
| 6. | Список улюбленихпрограм | Наявність |  |
| 7. | Статистикапроведених процедур | Наявність |  |
| 8. | Режими роботи: ручний, програмний | Наявність |  |
| 9. | Режими випромінювання • безперервний • імпульсний | Наявність |  |
| 10. | Максимальна частота імпульсного режиму | Не менше 5000 Гц |  |
| 11. | Можливість роботи з аплікаторами: - скануючим лазером - кластерним лазером - точковими зондами | Наявність |  |
| 12. | Частоти Nogier і Volla | Наявність |  |
| 13. | Вбудовані програми/протоколи | не менше 170 |  |
| 14. | Програми, що налаштовуються користувачем | не менше 200 |  |
| 15. | Розміри | не більше 35 x 29 x 16 cm |  |
| 16. | Комплектація: • апарат для низькоінтенсивноїлазеротерапії • мережевий кабель (1шт) • захисні окуляри (2 шт) • заглушка (1 шт) • запобіжники (2 шт) • стилус (1 шт.) • серветка для екрану (1 шт.) • накладки маскуючіповні (2 шт) • накладки маскуючі з вирізом (2 шт) • попереджувальніетикетки – набір | • Наявність • Наявність • Наявність • Наявність • Наявність • Наявність • Наявність • Наявність • Наявність • Наявність |  |
| 17. | Наявність документу, що запропонований товар відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | надати у складі пропозиції |  |
| 18. | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |  |

5.2 Аплікатор скануючий для лазеротерапії – 1 шт.

| № | Характеристика | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку документу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Аплікатор скануючий для лазеротерапії тип R+IR 100/450 мВТ -три режими побудови поля терапії:еліпс,лінія,криві в межах прямокутника -регулювання висоти плеча штативу -регулювання положення скануючої головки в двох площинах - розмір аплікатора - вага аплікатора (без штативу) -автоматичнийрозрахунок параметрів терапії -конструкція штативу скануючогоаплікатора повинна бути оснащена пневматичним приводом -конструкція штативу скануючогоаплікатора повинна бути оснащена колесами з гальмами - коефіцієнт заповнення аплікатора в імпульсному режимі | • Наявність • Наявність •60-140 см+-3% •-90⁰ – +90⁰+-3% • не більше15,0 x 8 x 12,5 см+-3% • не більше 1 кг • Наявність • Наявність • Наявність • Наявність •75+-3% |  |
| 11 | Наявність документу, що запропонований товар відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | надати у складі пропозиції |  |
| 12 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |  |

6. Апарат для комбінованої терапії ( ультразвукова терапія,електротерапія,вакуумна терапія)

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019:61186- Система мультимодальної фізіотерапії

| № п/п | Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінкутехнічногоопису, або паспорту виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Режим роботи ультразвуку: | Непреривний ультразвук Імпульсний ультразвук, Наявність частот імпульсу: 20 Гц, 50 Гц, 100 Гц |  |
| 2. | Частота ультразвуковоїтерапії | 0,8 та 2,4 МГц |  |
| 3. | Синхронна терапія - одночаснезастосуванняелектротерапії з ультразвуковою терапією | Наявність |  |
| 4. | Режимирегулюванняультразвуковоїглибиниміж частотами 0,8 - 2,4 МГц | Наявність |  |
| 5. | Стадіїінтенсивності | від 0.1 до 3 Вт / см2 з кроком в 0.1 см2 |  |
| 6. | Два незалежні канали для електротерапії | Наявність |  |
| 7. | Режим роботиелектротерапії: | Наявністьрежимівімпульсного та непереривного |  |
| 8. | Наявністьосновнихструмів | Мікроструми СМТ, (ампліпульс), токи середньоїчастоти. класичначотирьохполюснаінтерференція двополюснаінтерференція гальванічніструми преривістіструми Ізополярнівектори біполярнівектори діадинамічніструми низькочастотніпрямокутніструми високий струм |  |
| 9. | Електродіагностика хронаксії та акомодації | Наявність |  |
| 10. | Вбудованийтерапевтичнийдовідник | Наявність |  |
| 11. | Кількістьзапрограмованихпоказів | Не менше 300 |  |
| 12. | Кольоровий, сенсорнийекран | Наявність |  |
| 13. | Електронно-контролюємийпристрій для вакуумноїтерапії з можливістювикористання в комбінації з електротерапією як і окремо. | Наявність |  |
| 14. | Тиск в вакуумному модулі | Не менше 60 кПа |  |
| 15. | Наявністьконтрольованихелементів та функційвакуумноїтерапії: Індикатор вакуумного тиску Пульсація Індикаторпульсації | Наявність |  |

7. Апарат пресотерапії

- Код ДК 021:2015:331510000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019:10969- Системи змінної компресії вен

| № п/п | ## Характеристики | ## Вимоги | ### Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінкутехнічногоопису, або паспорту виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напруга в мережі | 230В, 50 Гц |  |
| 2 | Вага апарату | Не 6ільше 6 кг +/- 5% |  |
| 3. | Масаапарату разом з манжетами | Не 6ільше 9 кг +/- 5% |  |
| 4. | Габаритнірозміри | Не 6ільше 350х400х220 мм +/- 5% |  |
| 5. | Класбезпеки | Не гірше I |  |
| 6 | Число виходів для масажнихячеєк | Не менше 2 х 5 |  |
| 7 | Тиск в манжетах - регульований | Не менше 0 – 20 кПа +/- 5% |  |
| 8 | Режимиактиваціїкомірок: | Лініний Крапковий Циркулярний |  |
| 9 | Регульованіелементимасажу -тиск в ячейках манжети -тривалістьтиску -інтервалвмикання ячеек | Не менше 0 – 20 кПа +/- 5% Не менше 0 – 90 с.+/- 5% Не менше 0 – 90 с +/- 5% |  |
| 10 | Тривалістьпроцедури | Не менше 1- 90 хвил. |  |
| 11 | Число стандартнихмасажнихпрограм | Не менше 7 в пам'ятіапарату |  |
| 12 | Число вільновстанавлюваємихпрограм | Не менше 7 |  |
| 13 | Комплектація | манжета для ніг 2шт., приводнийремінь 1 шт., манжета для бедер 1 шт., кабель живлення |  |
| 14 | Інструкція | Російськоюабоукраїнською мовою |  |
| 15 | Гарантія | Не менш 12 місяців |  |

8. Пояс для підіймання людини що знаходиться у інвалідному візку

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- НК 024:2019- 40538 Ремінь/пояс для підйому і переміщення пацієнта

| № п/п | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пояс для підійманнялюдинищознаходиться в інвалідномувізкупризначений для підійманнялюдинищознаходиться в інвалідномувізку. |  |
| 2. | Пояс надівається на людину в інвалідномувізку та даєможливістьпомічникупідіймати з візкачи на ньогосаджати за необхідності. |  |
| 3. | Оснащений 7-ма вшитими в пояс ручками. |  |
| 4. | Виготовлений з двошаровогонапівжорсткогодихаючогоматеріалу. |  |
| 5. | Підходить для різнихтипів колясок. |  |
| 6. | Застосовується для пацієнтів зі зниженоюфункцією хребта і м'язів. |  |
| 7. | Габаритні розміри (розмір L), мм: - Об'єм 900 - 1000; - Довжина не більше 1100; - Висота не більше 170. |  |
| 8. | Маса, небільшекг 0,506 |  |
| 9. | Гарантійний строк зберігання в пакуванніпідприємства-виробника – 2 роки віддативиготовлення. |  |
| 10. | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
| 11. | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO-13485:2016 |  |
| 12. | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 13. | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| 14. | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики invitro в обіг (надати копію) |  |
| 15. | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 16. | Рік виготовлення не раніше 2022 р. |  |
| 17. | Фото з мережі інтернет |  |

9. Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний)

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019:11629 - Тренажер руки

| № п/п | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер призначений для реабілітації та допомоги у відновленні рухових функцій верхніх кінцівок та суглобів, збільшення м’язової сили рук і пальців, розвитку дрібної моторики пальців та кистей рук, після перенесених травм та хвороб різного походження та допомоги людям, що мають фізичні вади. |  |
| 2 | Виготовлений з профільних стальних труб захищених антикорозійним покриттям |  |
| 3 | Стільниця виготовлений з ламінованого ДСП. |  |
| 4 | На стільниці тренажера розташовані: - конусоподібний валик з різними діаметрами для поступового обертання рук - ручка з ременем на липучці для вправ на згинання пальців рук - вертикальна спіраль з повзунком для вправ з опором на збільшення діапазону руху зап’ястя - колесо для активних вправ з пронації та супінації кисті - важіль для вправ з розгинання та повільного згинання зап’ястку |  |
| 5 | Габаритні розміри, мм : Довжина ≤ 760 Ширина ≤ 560 Висота 990...1120 |  |
| 6 | Навантаження: ≤ 50 кг |  |
| 7 | Маса: ≤ 15 кг |  |
| 8 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
| 9 | Гарантійний строк зберігання в пакуванніпідприємства-виробника – 2 роки віддативиготовлення. |  |
| 10 | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
| 11 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 12 | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| 13 | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики invitro в обіг (надати копію) |  |
| 14 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 , ISO-13485:2016 |  |
| 15 | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 16 | Рік виготовлення не раніше 2022 |  |
| 17 | Фото для прикладу: |  |

10.  Комплекс терапевтичний дзеркальний реабілітаційний

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019:30908 – Пристрій для тренування координації реабілітаційний

| № п/п | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Призначений для проведення реабілітації верхніх кінцівок після інсульту, абопісля перенесених травм і хвороб. |  |
| 2 | Комплект маєпристрійзмінивисоти столу, щодозволяєналаштувативисотупід конкретного пацієнта. |  |
| 3 | Технічні дані: - габаритна ширина виробу не більше мм. 754 - габаритна довжина виробу не більше мм. 630 - габаритна висота виробу не більше мм. 1000-1240 - висота дзеркала не більше мм. 350 - ширина дзеркала не більше мм. 500 - загальна маса виробу кг. (не більше). 12 |  |
| 4 | Комплекс складається з столу із змінною висотою, дзеркала яке закріплені на однійсторонітрикутноїпризмитанаборуреабілітаційнихпредметів. |  |
| 5 | Стіл виготовлений з стільниці, каркасу стільниці, хрестовини. |  |
| 6 | Стільницявиготовлена з ДСП товщиною 40 мм. Каркас стільниці та хрестовинавиготовлені з труби . |  |
| 7 | Трикутна призма на якій встановлено дзеркало виготовлена з фанери товщиною не менше 9мм. |  |
| 8 | Комплекс має дзеркало та набір предметів для реабілітації; - Підлокітник м’який (2 екземпляри- під здорову та хвору кінцівку); - М’ячгумовий (гладка поверхня); - М’ячгумовий (шипована поверхня); - Бокс подвійний для переміщеннядрібнихпредметів; - Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок; - Експандеркистьовий (гумовий) полегшений; - Експандеркистьовийелектронний. |  |
| 9 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
| 10 | Гарантійний строк зберігання в пакуванніпідприємства-виробника – 2 роки віддативиготовлення. |  |
| 11 | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
| 12 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 13 | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| 14 | Виробник повинен мати Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію) |  |
| 15 | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 16 | Рік виготовлення не раніше 2022 |  |
| 17 | Фото для прикладу: |  |

11.  Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок настінний

- Код ДК 021:2015:331510000-6 –Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

- Код НК 024:2019:34200 – Тренажер для пальців/рук

| № п/п | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Призначендля допомоги у відновленні рухових функцій верхніх кінцівок та суглобів, поліпшення моторики пальців та кистей рук після перенесених травм та хвороб різного походження та допомоги людям, що мають фізичні вади; реабілітації м“язів кінцівок в тренуючому режимі у хворих з неврологічними синдромами. |  |
| 2. | Можливе тренування з крісла- візка |  |
| 3. | Зовнішня поверхня стійка до оброблення 2% водним розчином мийних засобів та дезинфікуючих розчинів. |  |
| 4. | Габаритні розміри : |  |
|  | Довжина ≤ 430 мм |  |
|  | Ширина ≤ 445 мм |  |
|  | Висота ≤ 950 мм |  |
| 5. | Маса ≤ 5 кг |  |
| 6. | Максимальне навантаження ≤ 50 кг |  |
| 7. | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
| 8. | Гарантійний строк зберігання в пакуванніпідприємства-виробника – 2 роки віддативиготовлення. |  |
| 9. | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
| 10. | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015,ISO 13485:2016 |  |
| 11. | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 12. | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| 13. | Наявність декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики invitro в обіг (надати копію) |  |
| 14. | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 15. | Рік виготовлення не раніше 2022 р. |  |
| 16. | Фото для прикладу з мережі Інтернет: |  |